# MANUAL DE USUARIO

Módulo SENSORA_ANGLE_ARM

Plataforma SensoraCore

Universidad Autónoma del Caribe

Programa de Ingeniería Mecatrónica

2025

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Descripción General

Este manual proporciona instrucciones detalladas para la configuración, uso y calibración del módulo SENSORA_ANGLE_ARM de la plataforma SensoraCore.

Sensor(es): Potenciómetros (x3) + SCA-15-30K30-WF/ZL

Variable medida: Ángulo articular (0°-270° x3)

Método de calibración: Regresión Lineal

## 1.2 Principio de Funcionamiento

El módulo ANGLE_ARM integra tres potenciómetros lineales en una configuración de brazo articulado, permitiendo medir simultáneamente los ángulos de base, hombro y codo. Cada potenciómetro funciona como un divisor de voltaje variable cuya resistencia cambia proporcionalmente al ángulo de rotación del eje.

# 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sensor Principal | 3× Potenciómetro lineal 10kΩ |
| Sensor Secundario | SCA-15-30K30-WF/ZL (capacitivo) |
| Rango Angular | 0° a 270° por articulación |
| Resolución ADC | 12 bits (4096 niveles) |
| Voltaje Operación | 3.3V - 5V DC |
| Comunicación | Wi-Fi TCP/IP |

# 3. CONEXIONES

## 3.1 Diagrama de Pines

| Pin/Cable | Conexión ESP32 | Descripción |
| --- | --- | --- |
| POT_BASE | GPIO34 (ADC) | Articulación base |
| POT_HOMBRO | GPIO35 (ADC) | Articulación hombro |
| POT_CODO | GPIO32 (ADC) | Articulación codo |
| CAPACITIVO OUT | GPIO26 | Detección presencia |
| VCC | 5V | Alimentación |
| GND | GND | Tierra común |

# 4. CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

## 4.1 Conexión a SensoraCore

- Abrir la aplicación SensoraCore en el computador

- Conectarse a la misma red Wi-Fi que el ESP32

- Obtener la dirección IP mostrada en la pantalla OLED del módulo de control

- Ingresar la IP en SensoraCore y hacer clic en 'Conectar'

- Seleccionar el módulo 'SENSORA_ANGLE_ARM' del menú desplegable

# 5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

Siga los siguientes pasos para calibrar correctamente el sensor:

- Ensamblar el brazo articulado con los 3 potenciómetros en las articulaciones

- Etiquetar cada potenciómetro: Base (POT_1), Hombro (POT_2), Codo (POT_3)

- Conectar a SensoraCore y seleccionar módulo ANGLE_ARM

- Calibrar cada articulación individualmente usando transportador de referencia

- Para cada potenciómetro: tomar mínimo 5 puntos de calibración (0°, 67°, 135°, 202°, 270°)

- Aplicar regresión lineal independiente para cada sensor

- Verificar R² > 0.995 para cada calibración

- Guardar configuraciones con identificadores únicos

# 6. APLICACIONES

El módulo puede utilizarse en las siguientes aplicaciones:

- Brazos robóticos educativos

- Sistemas de retroalimentación de posición

- Prótesis articuladas

- Manipuladores industriales

# 7. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Verificar voltaje de alimentación antes de conectar

- No exceder los rangos de operación especificados

- Mantener conexiones firmes para evitar lecturas erróneas

- Evitar ambientes con humedad excesiva o polvo

- Realizar calibración en condiciones controladas

# 8. REFERENCIAS

Repositorio GitHub: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Documentación Web: https://yamithr.github.io/SensoraCore/