# MANUAL DE USUARIO

MÓDULO SENSORA_INFRARED

Sensor: E18-D80NK (Proximidad Infrarrojo)

Plataforma SensoraCore

Universidad Autónoma del Caribe

2025

# 1. INFORMACIÓN GENERAL

| Código del Módulo | SENSORA_INFRARED |
| --- | --- |
| Sensor Principal | E18-D80NK |
| Variable Medida | Proximidad (Digital ON/OFF) |
| Tipo de Calibración | Caracterización (no requiere calibración matemática) |
| Rango de Detección | 3 cm a 80 cm (ajustable) |

# 2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

## 2.1 ¿Qué mide este sensor?

El E18-D80NK es un sensor de proximidad fotoeléctrico infrarrojo que detecta la presencia de objetos sin contacto físico, en un rango de 3 cm a 80 cm.

## 2.2 Funcionamiento Físico

El sensor emite un haz de luz infrarroja (invisible al ojo humano). Cuando un objeto se coloca frente al sensor, la luz rebota en su superficie y un receptor infrarrojo interno detecta la luz reflejada. Si la intensidad de luz recibida supera un umbral, el sensor activa su salida digital (HIGH/LOW).

## 2.3 Especificaciones Técnicas

- Rango de detección: 3 cm a 80 cm (ajustable con potenciómetro)

- Tipo de salida: NPN (lógica negativa, activo en bajo)

- Voltaje de operación: 6V a 36V DC (típicamente 12V)

- Corriente de operación: <25 mA

- Protección IP: IP67 (resistente a polvo y agua)

# 3. CONEXIÓN FÍSICA

| Cable | Función | Conexión |
| --- | --- | --- |
| Marrón | VCC (+) | +12V DC |
| Azul | GND (-) | Tierra común |
| Negro | OUT (Señal) | GPIO25 (con pull-up 10kΩ) |

Importante: La salida es NPN, requiere resistencia pull-up de 10kΩ a 3.3V para el ESP32.

# 4. AJUSTE DEL POTENCIÓMETRO

El sensor tiene un tornillo de ajuste en la parte posterior para configurar el rango de detección:

- Sentido horario: Reduce la distancia de detección (más sensible a objetos cercanos)

- Sentido antihorario: Aumenta la distancia de detección (detecta objetos más lejanos)

# 5. CARACTERIZACIÓN

A diferencia de sensores analógicos, el E18-D80NK no requiere calibración matemática ya que su salida es binaria (ON/OFF). Sin embargo, es fundamental caracterizarlo para conocer su comportamiento real.

## 5.1 Curva de Detección vs. Distancia

- Ajustar el potenciómetro a sensibilidad máxima.

- Colocar un obstáculo perpendicular al sensor a diferentes distancias.

- Registrar si el sensor detecta (1) o no detecta (0).

- Anotar la distancia máxima de detección.

## 5.2 Efecto del Material

Diferentes materiales afectan la reflectividad infrarroja:

- Aluminio pulido: Excelente reflectividad

- Cartón blanco: Muy buena reflectividad

- Tela negra: Baja reflectividad

- Plástico transparente: Muy baja reflectividad

# 6. PRECAUCIONES DE USO

- No exceder 36V DC

- Proteger de luz solar directa (puede causar falsas detecciones)

- Mantener lente limpio

- No sumergir en agua (aunque es IP67)

# 7. REFERENCIAS

- Repositorio GitHub: https://github.com/YamithR/SensoraCore

- Documentación Web: https://yamithr.github.io/SensoraCore/