# MANUAL DE USUARIO

Módulo SENSORA_CAPACITIVE

Plataforma SensoraCore

Universidad Autónoma del Caribe

Programa de Ingeniería Mecatrónica

2025

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Descripción General

Este manual proporciona instrucciones detalladas para la configuración, uso y calibración del módulo SENSORA_CAPACITIVE de la plataforma SensoraCore.

Sensor(es): SCA-15-30K30-WF/ZL

Variable medida: Proximidad capacitiva (0-30mm)

Método de calibración: Caracterización

## 1.2 Principio de Funcionamiento

El sensor capacitivo SCA-15-30K30-WF/ZL detecta la presencia de objetos mediante la variación de un campo eléctrico. Cuando un material con constante dieléctrica diferente al aire se acerca, la capacitancia del sistema cambia, activando la salida digital del sensor.

# 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Modelo | SCA-15-30K30-WF/ZL |
| Rango Detección | 0 a 30 mm (ajustable) |
| Tipo Salida | PNP-NO (Normally Open) |
| Voltaje Operación | 10V a 30V DC |
| Corriente Máxima | 200 mA |
| Protección | IP67 |

# 3. CONEXIONES

## 3.1 Diagrama de Pines

| Pin/Cable | Conexión ESP32 | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Cable Marrón (VCC) | +12V DC | Alimentación |
| Cable Azul (GND) | GND | Tierra común |
| Cable Negro (OUT) | GPIO26 | Señal digital |

# 4. CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

## 4.1 Conexión a SensoraCore

- Abrir la aplicación SensoraCore en el computador

- Conectarse a la misma red Wi-Fi que el ESP32

- Obtener la dirección IP mostrada en la pantalla OLED del módulo de control

- Ingresar la IP en SensoraCore y hacer clic en 'Conectar'

- Seleccionar el módulo 'SENSORA_CAPACITIVE' del menú desplegable

# 5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

Siga los siguientes pasos para calibrar correctamente el sensor:

- Ajustar potenciómetro del sensor a sensibilidad media

- Preparar materiales de prueba: aluminio, agua, vidrio, plástico, madera, cartón

- Para cada material, acercar lentamente desde 50mm hasta contacto

- Registrar distancia exacta donde el LED indicador se enciende

- Repetir 5 veces por material y calcular promedio

- Documentar constante dieléctrica relativa de cada material

- Generar tabla de caracterización con distancias máximas de detección

# 6. APLICACIONES

El módulo puede utilizarse en las siguientes aplicaciones:

- Detección de nivel en tanques

- Control de llenado de recipientes

- Contador de objetos no metálicos

- Automatización industrial

# 7. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Verificar voltaje de alimentación antes de conectar

- No exceder los rangos de operación especificados

- Mantener conexiones firmes para evitar lecturas erróneas

- Evitar ambientes con humedad excesiva o polvo

- Realizar calibración en condiciones controladas

# 8. REFERENCIAS

Repositorio GitHub: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Documentación Web: https://yamithr.github.io/SensoraCore/