# MANUAL DE USUARIO

Módulo SENSORA_THERMOREGULATION

Plataforma SensoraCore

Universidad Autónoma del Caribe

Programa de Ingeniería Mecatrónica

2025

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Descripción General

Este manual proporciona instrucciones detalladas para la configuración, uso y calibración del módulo SENSORA_THERMOREGULATION de la plataforma SensoraCore.

Sensor(es): LM35 + Termopar K + DS18B20

Variable medida: Temperatura (°C)

Método de calibración: Lineal / Polinómica

## 1.2 Principio de Funcionamiento

El módulo integra tres tecnologías de medición de temperatura: LM35 (analógico, 10mV/°C), Termopar Tipo K (efecto Seebeck, alta temperatura) y DS18B20 (digital OneWire). Permite comparar características y aplicar diferentes métodos de calibración.

# 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| LM35 | Rango: -55°C a +150°C, Sensibilidad: 10mV/°C |
| Termopar K | Rango: -200°C a +1350°C (con MAX6675) |
| DS18B20 | Rango: -55°C a +125°C, Precisión: ±0.5°C |
| Ventilador | 12V DC, Control ON/OFF o PWM |
| Comunicación | ADC, SPI (MAX6675), OneWire |
| Resolución DS18B20 | 9-12 bits configurable |

# 3. CONEXIONES

## 3.1 Diagrama de Pines

| Pin/Cable | Conexión ESP32 | Descripción |
| --- | --- | --- |
| LM35 OUT | GPIO34 (ADC) | Señal analógica |
| MAX6675 SCK | GPIO18 | Reloj SPI |
| MAX6675 CS | GPIO5 | Chip Select |
| MAX6675 SO | GPIO19 | Datos SPI |
| DS18B20 DATA | GPIO15 | OneWire (pull-up 4.7kΩ) |
| Ventilador PWM | GPIO26 | Control de enfriamiento |

# 4. CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

## 4.1 Conexión a SensoraCore

- Abrir la aplicación SensoraCore en el computador

- Conectarse a la misma red Wi-Fi que el ESP32

- Obtener la dirección IP mostrada en la pantalla OLED del módulo de control

- Ingresar la IP en SensoraCore y hacer clic en 'Conectar'

- Seleccionar el módulo 'SENSORA_THERMOREGULATION' del menú desplegable

# 5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

Siga los siguientes pasos para calibrar correctamente el sensor:

- Preparar referencias: hielo (0°C) y agua hirviendo (100°C)

- Sumergir sensores en baño de hielo, esperar estabilización (2-3 min)

- Registrar lecturas de los 3 sensores como punto 0°C

- Transferir a agua hirviendo, esperar estabilización

- Registrar lecturas como punto 100°C

- Para LM35: aplicar regresión lineal T = a₁V + a₀

- Para Termopar K: aplicar regresión polinómica si hay no linealidad

- DS18B20 viene calibrado de fábrica, verificar precisión

# 6. APLICACIONES

El módulo puede utilizarse en las siguientes aplicaciones:

- Control de procesos térmicos

- Monitoreo ambiental

- Sistemas de climatización

- Incubadoras y hornos industriales

# 7. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Verificar voltaje de alimentación antes de conectar

- No exceder los rangos de operación especificados

- Mantener conexiones firmes para evitar lecturas erróneas

- Evitar ambientes con humedad excesiva o polvo

- Realizar calibración en condiciones controladas

# 8. REFERENCIAS

Repositorio GitHub: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Documentación Web: https://yamithr.github.io/SensoraCore/