UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

# GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

PRÁCTICA B.1

Caracterización de Potenciómetro y Calibración de Ángulo

Curso: Sensores y Actuadores

Módulo SensoraCore: SENSORA_SIMPLE_ANGLE

2025

# 1. IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Código de la Práctica | B.1 |
| --- | --- |
| Nombre | Caracterización de potenciómetro y calibración de ángulo |
| Duración Estimada | 2 horas |
| Prerrequisitos | Fundamentos de electrónica, Manejo básico de Arduino/ESP32 |
| Módulo SensoraCore | SENSORA_SIMPLE_ANGLE |

# 2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

## 2.1 Objetivo General

Caracterizar el comportamiento de un potenciómetro como sensor de posición angular y aplicar técnicas de calibración lineal mediante regresión para optimizar la precisión de las mediciones.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Comprender el principio de funcionamiento del potenciómetro como divisor de voltaje.

- Medir la resistencia y el voltaje de salida del potenciómetro en diferentes posiciones angulares.

- Aplicar el método de calibración multipunto con regresión lineal.

- Evaluar la calidad de la calibración mediante el coeficiente de determinación R².

- Calcular y analizar el error absoluto y relativo de las mediciones.

# 3. MARCO TEÓRICO RESUMIDO

El potenciómetro es una resistencia variable que funciona como sensor de posición angular. Consta de una pista resistiva en forma de arco sobre la cual se desplaza un cursor conectado al eje. Al girar el eje, la resistencia entre el cursor y los terminales extremos cambia proporcionalmente al ángulo de rotación.

En configuración de divisor de voltaje, el potenciómetro genera una señal analógica proporcional a la posición angular. Esta señal se convierte a valores digitales mediante el ADC (Conversor Analógico-Digital) del microcontrolador ESP32, que tiene una resolución de 12 bits (0-4095).

La ecuación de conversión básica es:

θ = (L / 4095) × 270 - 135

Donde θ es el ángulo en grados y L es la lectura del ADC. La calibración mediante regresión lineal permite corregir desviaciones y mejorar la precisión del sistema.

# 4. MATERIALES Y EQUIPOS

| Material/Equipo | Cantidad | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Módulo SensoraCore SIMPLE_ANGLE | 1 | Con ESP32 |
| Potenciómetro lineal 10kΩ | 1 | 270° de rotación |
| Transportador de 360° | 1 | O goniómetro digital |
| Multímetro digital | 1 | Para medir resistencia |
| Computador con SensoraCore instalado | 1 | Windows |
| Cables de conexión | Varios | Macho-macho |

# 5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

## 5.1 Parte A: Caracterización del Potenciómetro (30 min)

- Medir con el multímetro la resistencia total del potenciómetro entre los terminales extremos (Pins 1 y 3). Registrar en Tabla 1.

- Colocar el cursor en la posición 0° (extremo inicial).

- Medir la resistencia entre Pin 1 y Pin 2 (cursor). Registrar.

- Repetir la medición para posiciones de 45°, 90°, 135°, 180°, 225° y 270°.

- Graficar Resistencia vs. Ángulo para verificar linealidad.

## 5.2 Parte B: Conexión y Configuración (15 min)

- Conectar el potenciómetro al módulo ESP32 según el diagrama de pines.

- Encender el módulo y esperar a que aparezca la IP en la pantalla OLED.

- Abrir SensoraCore en el computador.

- Ingresar la IP del módulo y hacer clic en "Conectar".

- Seleccionar "SENSORA_SIMPLE_ANGLE" en el menú de módulos.

## 5.3 Parte C: Calibración Multipunto (45 min)

- Montar el potenciómetro con el transportador alineado.

- Colocar el cursor en la posición -135° (extremo inicial).

- En SensoraCore, hacer clic en "Agregar Punto" e ingresar el ángulo real.

- Repetir para los siguientes ángulos: -135°, -105°, -75°, -45°, -15°, 0°, +15°, +45°, +75°, +105°, +135°.

- Hacer clic en "No Calibrado" para aplicar la regresión lineal.

- Registrar los coeficientes β₀ y β₁ de la ecuación de calibración.

- Anotar el valor de R² obtenido.

## 5.4 Parte D: Validación de Calibración (30 min)

- Con la calibración activa, mover el cursor a posiciones intermedias no calibradas.

- Registrar el ángulo mostrado por SensoraCore y el ángulo real del transportador.

- Calcular el error absoluto y relativo para cada medición.

- Exportar los datos a Excel usando la función de exportación de SensoraCore.

# 6. TABLAS DE REGISTRO DE DATOS

## Tabla 1: Caracterización del Potenciómetro

| Ángulo (°) | Resistencia (Ω) | R Teórica (Ω) | % Error |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |
| 90 |  |  |  |
| 135 |  |  |  |
| 180 |  |  |  |
| 225 |  |  |  |
| 270 |  |  |  |

Resistencia total medida: __________ Ω

## Tabla 2: Puntos de Calibración

| Punto | Ángulo Real (°) | Lectura ADC | Ángulo Calculado (°) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

Coeficientes de calibración: β₀ = __________ ; β₁ = __________

Coeficiente R² = __________

## Tabla 3: Validación de Calibración

| Medición | Ángulo Real (°) | Ángulo Medido (°) | Error Abs (°) | Error Rel (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

# 7. ANÁLISIS DE RESULTADOS ESPERADOS

## 7.1 Criterios de Aceptación

- Linealidad del potenciómetro: La gráfica R vs. θ debe mostrar comportamiento lineal con R² > 0.99.

- Coeficiente R² de calibración: Debe ser mayor a 0.995 para considerarse aceptable.

- Error máximo absoluto: Menor a 5° para uso en aplicaciones educativas.

- Repetibilidad: Desviación estándar menor a 1° en mediciones consecutivas.

## 7.2 Cálculos Requeridos

El estudiante debe calcular:

- Resistencia teórica en cada ángulo: R(θ) = R_total × (θ / 270°)

- Error porcentual: |R_medida - R_teórica| / R_teórica × 100%

- Error absoluto de ángulo: |θ_real - θ_medido|

- Error medio cuadrático (RMS): √(Σ(errores²) / n)

# 8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Criterio | Ponderación | Puntuación |
| --- | --- | --- |
| Caracterización completa del potenciómetro | 20% |  |
| Calibración con R² > 0.995 | 25% |  |
| Validación con error < 5° | 25% |  |
| Análisis de resultados y conclusiones | 20% |  |
| Respuestas a preguntas de evaluación | 10% |  |
| TOTAL | 100% |  |

# 9. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

- ¿Por qué el potenciómetro se considera un sensor de posición angular y no un sensor de desplazamiento lineal?

- Explique qué sucede si la tolerancia del potenciómetro es de ±20% y cómo afecta esto a las mediciones.

- ¿Qué ventajas ofrece la calibración multipunto frente a una calibración de dos puntos?

- Si el coeficiente R² obtenido es menor a 0.99, ¿cuáles podrían ser las causas y cómo se corregirían?

- Mencione dos aplicaciones industriales donde se utilice el potenciómetro como sensor de posición.

# 10. BIBLIOGRAFÍA

- Romero Aldana, Y. J. (2025). Módulos didácticos para la caracterización y calibración de sensores industriales. Universidad Autónoma del Caribe.

- Repositorio GitHub SensoraCore: https://github.com/YamithR/SensoraCore

- Documentación Web SensoraCore: https://yamithr.github.io/SensoraCore/