Universidad Autónoma del Caribe

MANUAL DE USUARIO

| Yamith J. Romero Aldana Elian D. Ruidiaz Marino | Saul A. Pérez Pérez Carlos G. Díaz Sáenz Pablo D. Bonaveri |  |
| --- | --- | --- |

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3

Información General	3

Descripción General	3

CARACTERISTICAS TECNICAS	4

HARDWARE COMPATIBLE	6

Microcontrolador Principal	6

Conexiones por Sensor	6

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	7

Requisitos del Sistema	7

Dependencias de Software	7

Proceso de Instalación	7

INICIO RÁPIDO	8

ALGORITMOS y Procesamiento	10

APLICACIONES EDUCATIVAS	12

APÉNDICES	13

# INTRODUCCIÓN

## Información General

Nombre del Software: SENSORA_THERMOREGULATION

Fecha de Desarrollo: 2025
Plataforma: Python 3.x con PySide6
Categoría: Software Educativo/Módulo Didáctico

## Descripción General

El módulo SENSORA_THERMOREGULATION representa una solución avanzada para el monitoreo y control de temperatura utilizando múltiples tecnologías de sensado térmico. Este sistema está diseñado para aplicaciones industriales, científicas y educativas que requieren mediciones precisas de temperatura con capacidades de calibración, análisis temporal y control automático.

# CARACTERISTICAS TECNICAS

Arquitectura del Software

- Triple sensor: LM35 (analógico), DS18B20 (digital OneWire) y Termopar Tipo K (SPI)

- Rango: -55°C a +150°C (LM35), -55°C a +125°C (DS18B20), -200°C a +1024°C (Tipo K)

- Visualización: Gráficas temporales en tiempo real con matplotlib

- Exportación: Datos completos en Excel/CSV con metadatos de calibración

- Comunicación: TCP/IP con ESP32 para monitoreo continuo

Componentes Principales

Sensor LM35 (Analógico)

- Tipo: Circuito integrado analógico de precisión

- Rango: -55°C a +150°C

- Precisión: ±1°C a temperatura ambiente

- Linealidad: 10 mV/°C (factor de escala fijo)

- Alimentación: 4V a 30V (típico 5V)

- Corriente: 60 µA (bajo consumo)

- Tiempo respuesta: < 1 segundo

- Resolución: Limitada por ADC (12-bit = 0.08°C)

Sensor DS18B20 (Digital OneWire)

- Tipo: Sensor digital con protocolo OneWire

- Rango: -55°C a +125°C

- Precisión: ±0.5°C (-10°C a +85°C)

- Resolución: Configurable 9-12 bits (0.5°C a 0.0625°C)

- Alimentación: 3.0V a 5.5V (modo normal) o parasítico

- Tiempo conversión: 93.75ms (9-bit) a 750ms (12-bit)

- Protocolo: Dallas OneWire (1 cable de datos)

- Direccionamiento: 64-bit único (múltiples sensores en bus)

Termopar Tipo K con MAX6675

- Tipo: Termopar Chromel-Alumel con conversor SPI

- Rango: -200°C a +1024°C (limitado por MAX6675: 0°C a +1024°C)

- Precisión: ±3°C (0°C a +700°C)

- Resolución: 0.25°C (12-bit)

- Tiempo conversión: 170ms típico

- Compensación: Junta fría automática en MAX6675

- Protocolo: SPI (3 cables: SCK, MISO, CS)

- Alimentación: 3.0V a 5.5V

# HARDWARE COMPATIBLE

## Microcontrolador Principal

ESP32 DevKit V1 o compatible

ADC: 12-bit para sensor LM35

GPIO: OneWire para DS18B20

SPI: Para comunicación MAX6675

WiFi: 802.11 b/g/n para comunicación TCP

## Conexiones por Sensor

LM35 (Analógico):

ESP32 Pin    LM35 Pin    Función

3V3      →   VCC         Alimentación

GND      →   GND         Tierra

D36/VP   ←   VOUT        Salida analógica

DS18B20 (OneWire):

ESP32 Pin    DS18B20 Pin    Función

3V3      →   VDD            Alimentación

GND      →   GND            Tierra

D27      ↔   DQ             Datos OneWire

Nota: Resistor pull-up 4.7kΩ entre DQ y VDD requerido

Termopar Tipo K + MAX6675:

ESP32 Pin    MAX6675 Pin    Función

3V3      →   VCC            Alimentación

GND      →   GND            Tierra

D32      →   SCK            Clock SPI

D35      ←   SO (MISO)      Datos SPI

D33      →   CS             Chip Select

→   T+             Terminal positivo termopar

→   T-             Terminal negativo termopar

# REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

## Requisitos del Sistema

- Sistema Operativo: Windows 10/11

- Python: Versión 3.8 o superior

- RAM: Mínimo 2GB, recomendado 4GB

# requirements.txt

PyQt5>=5.15.0

matplotlib>=3.5.0

numpy>=1.21.0

scipy>=1.7.0

openpyxl>=3.0.9

pyserial>=3.5

pandas>=1.3.0

Dependencias de Software

## Proceso de Instalación

- Clonar Repositorio: Descargar código fuente

- Instalar Dependencias: pip install -r requirements.txt

- Configurar ESP32: Flashear firmware compatible

- Ejecutar Software: python main.py

# INICIO RÁPIDO

Inicio del Sistema

- Abrir aplicación SENSORA CORE

- Seleccionar módulo "THERMOREGULATION"

- Verificar conexiones de sensores instalados

- Introducir IP del ESP32 en campo correspondiente

- Seleccionar sensor activo (LM35/DS18B20/TYPEK)

Interfaz de Usuario

- Panel Superior: Título y descripción del módulo

- Panel Izquierdo: Selector de sensores y lecturas en tiempo real

- Panel Central: Gráfica temporal de temperatura

- Panel Derecho: Controles de operación y calibración

Selección de Sensor

- LM35: Presionar botón correspondiente (sensor analógico)

- DS18B20: Activar sensor digital OneWire

- TYPEK: Seleccionar termopar de alta temperatura

- Cambio dinámico: Posible durante monitoreo activo

Configuración de Muestreo

- Período mínimo: 100ms (LM35), 800ms (DS18B20), 200ms (TYPEK)

- Configuración: Slider o campo numérico en interfaz

- Aplicación: Automática al cambiar valor

Proceso de Calibración

Calibración por Puntos de Referencia:

- Punto de hielo: 0°C con hielo destilado

- Temperatura ambiente: Verificar con termómetro patrón

- Punto de ebullición: 100°C (ajustar por presión atmosférica)

- Puntos adicionales: Para calibración cuadrática

Tipos de Calibración:

- Lineal: T_real = a × T_medido + b

- Cuadrática: T_real = a × T_medido² + b × T_medido + c

Monitoreo en Tiempo Real

- Iniciar streaming: Presionar "Iniciar Monitoreo"

- Observar datos: Temperatura actual y valor RAW

- Analizar tendencias: Gráfica temporal automática

- Cambiar sensor: Selección dinámica sin detener

- Pausar: Mantener datos históricos

# ALGORITMOS y Procesamiento

def lm35_to_celsius(adc_value, vref=3.3, adc_max=4095):

# Conversión ADC a voltaje

voltage = (adc_value / adc_max) * vref

# Conversión a temperatura (10 mV/°C)

temperature = voltage * 100.0  # 1000 mV/V / 10 mV/°C

return temperature

Procesamiento LM35

# Protocolo OneWire implementado en firmware ESP32

# Conversión interna del sensor (12-bit por defecto)

# Transmisión directa del valor en °C

def ds18b20_read():

# Comando de conversión + lectura scratchpad

# Resolución: 0.0625°C (12-bit)

return temperature_celsius

Procesamiento DS18B20

def max6675_to_celsius(raw_value):

# Bits 15-3: datos temperatura

# Bit 2: estado termopar (0=conectado, 1=desconectado)

# Bits 1-0: no usados

if raw_value & 0x4:  # Bit 2 = 1

return float('nan')  # Termopar desconectado

# Extraer datos temperatura (bits 15-3)

temp_data = (raw_value >> 3) & 0xFFF

# Conversión a °C (resolución 0.25°C)

temperature = temp_data * 0.25

return temperature

Procesamiento Termopar tipo K

def linear_calibration(measured_points, reference_points):

# Regresión lineal: y = ax + b

from numpy import polyfit

coeffs = polyfit(measured_points, reference_points, 1)

return coeffs[0], coeffs[1]  # a, b

def quadratic_calibration(measured_points, reference_points):

# Regresión cuadrática: y = ax² + bx + c

from numpy import polyfit

coeffs = polyfit(measured_points, reference_points, 2)

return coeffs[0], coeffs[1], coeffs[2]  # a, b, c

Algoritmos de Calibración

# APLICACIONES EDUCATIVAS

Laboratorio de Instrumentación

- Principios sensores térmicos: Diferentes tecnologías comparadas

- Calibración metrológica: Trazabilidad a patrones

Termodinámica Aplicada

- Transferencia de calor: Medición coeficientes

- Capacidad calorífica: Experimentos calentamiento

- Cinética térmica: Constantes de tiempo

# APÉNDICES

Apéndice A: Glosario de Términos

ADC (Analog-to-Digital Converter): Convertidor analógico-digital que transforma señales analógicas en valores digitales.

API (Application Programming Interface): Interfaz de programación que define métodos de comunicación entre componentes de software.

ESP32: Microcontrolador de Espressif Systems con WiFi y Bluetooth integrados, base del sistema de instrumentación.

GPIO (General Purpose Input/Output): Pines de propósito general configurables como entrada o salida digital.

GUI (Graphical User Interface): Interfaz gráfica de usuario que permite interacción visual con la aplicación.

Handshake: Proceso de establecimiento de comunicación entre dos dispositivos para verificar conectividad.

I2C (Inter-Integrated Circuit): Protocolo de comunicación serie síncrono para comunicación entre microcontroladores y sensores.

IoT (Internet of Things): Red de dispositivos físicos conectados que pueden intercambiar datos.

Latencia: Tiempo de retardo entre el envío de un comando y la recepción de su respuesta.

LDR (Light Dependent Resistor): Resistor dependiente de luz, sensor básico de luminosidad.

PID (Proportional-Integral-Derivative): Algoritmo de control automático usado en sistemas de regulación.

PWM (Pulse Width Modulation): Modulación por ancho de pulso, técnica para controlar potencia de salida.

Qt: Framework multiplataforma para desarrollo de interfaces gráficas de usuario.

SensoraCore: Nombre del sistema completo de instrumentación científica distribuida.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Conjunto de protocolos de comunicación para redes.

Timeout: Tiempo máximo de espera antes de considerar una operación como fallida.

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): Protocolo de comunicación serie asíncrono.

UI (User Interface): Interfaz de usuario, punto de interacción entre humano y máquina.

WiFi: Tecnología de comunicación inalámbrica basada en estándares IEEE 802.11.

Apéndice B: Referencias y Documentación Adicional

Documentación Técnica

- Qt6 Documentation: https://doc.qt.io/qt-6/

- Python Official Documentation: https://docs.python.org/3/

- ESP32 Technical Reference: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/

- PySide6 Reference: https://doc.qt.io/qtforpython/

Recursos de Desarrollo

- GitHub Repository: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Contacto y Soporte

- Email de Soporte: yamith.romero@uac.edu.co

Copyright © 2025 SensoraCore Project. Versión del documento: 3.2 | Fecha: Agosto 2025 Para la versión más actualizada de este manual, visite: https://github.com/YamithR/SensoraCore.git